품 명	요구조자 이송낭(IZO.06 X-BIO)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 감염 또는 전염 가능한 질병으로 의심되는 환자를 안전한 장소로 신속하게 이송할 수 있는 음압(내부 압력을 외부보다 낮게 유지) 격리 이송형 장비임. □ 특 징 - 운반이 용이한 손잡이가 있을 것 - 환자의 이상 유무를 확인할 수 있는 투명 구조일 것. - 환자의 상태를 확인할 수 있는 넓은 시야확보가 가능할 것. - 운송 중 처치를 위한 통합 장갑구조와 환자를 고정할 수 있는 벨트가 내부에 있을 것. - 이동 중 의료시술에 적합한 글로브로 적용하여 사용할 수 있을 것. - 이동 중 완벽한 환자 고정 시스템으로 되어 있을 것.(몸과 다리 고정 벨트) - 이물질 등이 누출되는 것을 방지해 주는 지퍼가 장착되어 있을 것. - 측면에 ECG전극 및 수액라인, ventilation system을 활용할 수 있는 연결 포트가 있을 것. - 밀폐형 압축 용접, 고주파로 제작되어 의료진 등 주변으로 전달 감염을 방지해 줄 것. - 여과환기장치는 충분한 양의 여과된 공기를 제공해서 환자의 혈중 이산화탄소 농도를 허용치 이하로 유지시켜 줄 것. - 여과된 공기의 품질은 지정된 필터(ULPA필터 U15-efficiency coefficient 99.9995%)에 의해 보증되어지며, 이 필터에 의해 바이러스, 박테리아, 방사성 물질을 차단할 것. - 감압 시 설정된 압력이 상황에 방해받지 않고 유지할 것. - 작동 상 오류 및 공기누출에 대한 청각 및 시각적 경보(램프)를 제공할 것. - 작동 상태에 대한 정보를 확인할 수 있는 인디케이터(외부 디스플레이)가 장착되어 있을 것. - 전원 On/Off 및 세부 조작용 마그네틱형 키가 포함될 것. - 전원은 충전식 배터리 방식일 것. - 운영 시간 : 최대 8시간 작동 가능할 것. - 오염물질 폐기 시 외부로 누출되지 않게 챔버 내, 외 물질수거 주머니가 있고, 연결 시 누수방지 지퍼가 있을 것. □ 제 원 - 펼친 크기 : 2000 × 600 × 440 (±20) mm - 접힌 크기 : 750 × 420 × 600 (±20) mm - 제품 무게 : 22 kg 이하 (구성품 포함) - 배터리 : 충전식 Li-ion, 10 A/h □ 구성품 - 본체 1세트(요구조자 운반들 것 미포함), 보관용 가방 1개, 마그네틱 키 1개
비 고	□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증 제출 □ 의료기기 수입신고증 제출 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건